3#100吨汽车衡改造项目技术协议

一、作业环境

| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场有无危害介质： 有 □ 无 ☑ | / |
| 2 | 现场有无易燃介质： 有 □ 无 ☑ | / |
| 3 | 是否需要防护作业： 有 ☑ 无 □ | 防护用品由乙方准备 |
| 4 | 是否需要动火作业： 有 ☑ 无 □ | 动火工器具由乙方准备 |
| 5 | 是否需要登高作业： 有 □ 无 ☑ | / |
| 6 | 是否需要起吊作业： 有 ☑ 无 □ | 甲供 |
| 7 | 检修平台： 有 □ 无 ☑ | / |
| 8 | 受限空间： 是 □ 否 ☑ | / |

- 检修方案

- 1、项目名称

- 3#100吨汽车衡改造项目技术协议（60吨旧汽车衡改100吨新汽车衡）

- 2、维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

- 2.1 设备位号：3#

- 2.2 设备名称：汽车衡

- 2.3 汽车衡技术参数：

- 投标单位参加投标所报型号的汽车衡的秤体（含预埋件）、数字式称重传感器和称重仪表及关键零部件要求为同一品牌成套产品，各项技术参数优于等于技术协议所提参数要求。

- 型号：100吨汽车衡

- 额定称量：100吨

- 最大安全过载：125%FS

- 允许通过的汽车轴载：40吨

- 检定分度值：20千克（0～60吨）;50千克（60～100吨）

- 台面尺寸：21m (L)×3.4m(W)

- 结构：4节秤台,钢结构, 秤台刚性：1/800～1/1000; 安全系数>2.5

- 基础形式：无基坑

- 精度：III级

- 电源：220VAC(－15％～＋10％),50Hz±2％

- 2.4 传感器技术参数

- 结构：压式柱型,支承、外壳及弹性体均为不锈钢材料，焊接密封，具有防转的连接件结构设计，可实现中控远程调整角差。

- 额定容量：50吨

- 综合精度：OIML C3

- 蠕变(30分钟)：±0.0167%F.S

- 非线性：±0.010%F.S

- 滞后：±0.016%F.S

- 重复性：±0.005%F.S

- 防雷击能力（最大测试指标）：10000A

- IP防护等级：IP68

- 使用温度范围：-40℃～+55℃

- 最大安全过载：200%F.S

- 最大极限过载：250%F.S

- 2.5 称重显示仪表参数

- 全点阵液晶显示屏，全中文菜单显示，智能诊断功能，能显示传感器故障地址，仪表通讯接口后期可根据需求扩展，方便更换秤接口板及传感器。

- 外壳：不锈钢，抗干扰能力强，防尘保护，整体符合IP66

- 最大显示分度数：50000

- 最多可连接12个数字式POWERCELL GDD传感器，最长信号电缆为200米

- SD存储卡工具，备份和存储配置及标定数据

- 仪表具有雷击保护设计， 配合传感器可抗达10,000A的浪涌电流

- 角差调整：压角，压段

- 传感器输出/角差常数浏览

- 日志：性能日志/错误日志

- 诊断：按照传感器/秤台/仪表查看

- 开关电源:电压：(100～240 )VAC;频率：(49～61)Hz

- 工作温度范围：-10℃～40℃

- 相对湿度：10%～95%，不冷凝

- 2.6 安装位置：江苏索普股份有限公司4#门内

- 3、改造要求

- 3.1 中标单位负责搭建施工围挡，以招标方指定区域为准。

- 3.2 60吨汽车衡无人值守基墩及设备拆除（见图纸）

- 3.3 60吨汽车衡旧基础拆除（见图纸）

- 3.4 100吨汽车衡新基础新建（以中标单位提供的基础图纸为准）

- 混凝土、钢筋等材料均需满足图纸材料要求

- 3.5 100吨汽车衡无人值守基墩新建（见图纸）

- 基墩位置根据新修建的100吨汽车衡基础尺寸施工，可能进行位置调整。

- 混凝土采用C30砼，钢筋（材质同汽车衡基础）、穿线管为Φ50的PVC管。

- 以上所有基建材料及相应辅材均有中标人提供。

- 3.6 100吨新汽车衡秤体安装及拆除后的无人值守设备复位（无人值守设备安装、调试由甲方安排技术人员技术指导，施工由中标单位负责）。

- 3.7 施工作业完工后，中标单位做好机械设备、材料堆放和场地垃圾清理工作后交付。

- 3.8 镇江市计量检定测试中心进行检定验收期间，中标单位需派人参与。

- 4、检修资质及要求

- 4.1中标单位施工队伍须达到三级资质标准。

- 4.2中标单位提交的项目施工方案和项目进度表应征得质量监督部同意。施工过程中，按照项目施工方案安排施工，未征得质量监督部同意，擅自更改施工方案的，招标方有权予以终止合同。

- 4.3施工人员着装和安全防护措施符合公司相关规定。

- 4.4施工人员进入现场作业前，需按公司规定办理各项安全作业票证后方可进行施工。

- 4.5材料数量、质量满足甲方施工图纸、招标文件注明的相关标准，并验收合格,提供材料检测报告。

- 4.6施工围挡由中标单位施工单位负责搭建，以招标方指定区域为准，且不得在围挡以外施工作业，同时采取有效防尘等安全、环保措施。所有围挡及防尘措施等材料均由施工方提供。

- 4.7施工作业完工后，及时做好机械设备、材料堆放和场地垃圾清理工作，交付招标人整洁的施工现场。垃圾清理费用由施工方负责。

- 4.8项目结束，安排现场免费培训。

- 4.9施工总价不得超过投标价格，不得额外增加费用。

- 工期要求

- 1）60吨汽车衡、无人值守基墩拆除工期不超过10天。

- 2）100吨汽车衡、无人值守基墩新建工期不超过30天。

- 3）100吨汽车衡基础养护20天，同步进行汽车衡秤体（合同签订后，100吨汽车衡全新产品50天以内到货）、无人值守设备安装、调试。

- 4）2024年9月30日前完工。

- 5）2024年10月，试运行，期间由招标方联系镇江市计量检定测试中心检定验收。

- 验收标准

- 符合全电子汽车衡精度等级（Ⅲ级）要求，通过镇江市计量检定测试中心检定。

五、质保要求

- 1、质保期规定：汽车衡质保期1年，汽车衡基础质保期1年。指在相应的环境下正常使用的寿命期限，不包含由于检修、故障缺陷、人为等因素造成的损坏。